Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci systemu projekcji laserowej wraz z oprogramowaniem, który stanowić będzie wyposażenie laboratorium technologii wysoko wytrzymałych kompozytów.

- Wymagania techniczne urządzenia:

  - Powierzchnia robocza systemu projekcji musi obejmować obiekt o długości 
co najmniej 8500mm, (dostępna wysokość pomieszczenia 5000mm, forma zlokalizowana 1500mm nad podłogą),

  - System powinien być zdolny objąć co najmniej 2 foremniki jednocześnie,

  - Dokładność projekcji nie gorsza niż +/-0,4 mm,

  - Projektory powinny być zdolne do pracy w zakresie temperatur od 0°C do +40°C, 
do wilgotności względnej 80% (bez kondensacji),

  - Projektory powinny być uszczelnione w sposób gwarantujący czystość lasera 
i soczewek niezależnie od warunków otoczenia,

  - Projektory powinny posiadać system chłodzenia powietrzem, by zminimalizować konieczność przerywania pracy ze względu na przegrzanie urządzenia,

  - System projekcji powinien posiadać konstrukcję modułową, umożliwiającą rozbudowę urządzenia w przyszłości o dodatkowe projektory oraz komputery sterujące (bez zmniejszenia prędkości przesyłania danych do projektorów),

  - System projekcji powinien być wyposażony w sterowanie bezprzewodowe (zmiana projekcji bez podchodzenia do komputera sterującego),

  - Laser systemu projekcji powinien być wyposażony laser działający na poziomie bezpiecznym nawet w przypadku kontaktu wiązki lasera z niechronionym okiem operatora,

  - System projekcji powinien być zasilany prądem zmiennym o napięciu 230V,

  - Dostawca systemu projekcji powinien mieć przedstawicielstwo na terenie Unii Europejskiej,

  - System projekcji powinien być wyposażony w system automatycznego oraz ręcznego bazowania,

  - System projekcji powinien być wyposażony w zestaw elementów eksploatacyjnych, takich jak uszczelki, smary (jeśli plan konserwacji zakłada ich wymianę przez użytkownika)

  - System projekcji powinien być wyposażony w zestaw elementów optycznych: odblaskowych markerów do kalibracji. Zestaw powinien się składać z wystarczającej ilości elementów (odblaskowych markerów) do kalibracji co najmniej dwóch foremników,

  - System projekcji musi mieć możliwość wyświetlania kierunku głównego materiału dla każdego elementu, zgodnie z kierunkiem głównym zdefiniowanym w oprogramowaniu CAD (CATIA CPD, Fibersim).

- Oprogramowanie

  - Oprogramowanie powinno umożliwiać import plików w formatach (co najmniej) .ply i cal. wygenerowanych w oprogramowaniu CAD do projektowania kompozytów (Catia CPD/CLA, FiberSim). Oprogramowanie powinno być zdolne do importu plików z Catia V5R21 lub nowszy. Płyta instalacyjna/nośnik z wyżej wymienionym oprogramowaniem i licencją powinna być dołączona.

  - W zestawie powinna być pływająca/dzielona licencja oprogramowania w celu instalacji na dowolnym komputerze klienta, (poza pomieszczeniem w którym znajduje się System),

  - Oprogramowanie dostarczone do systemu projekcji musi mieć możliwość dokumentacji procesu: zbierania i archiwizacji danych z procesu (kolejność wyłożonych warstw, czasy, korekty),

- Wymagane normy i BHP

  - System projekcji powinien posiadać certyfikat zgodności CE lub równoważny,

  - Do systemu projekcji powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 15 tygodni (105 dni) od dnia podpisania umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego (wliczając w to instalację urządzenia i przeszkolenie pracowników).

- Gwarancja

  - Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 24 miesiące (2 lata) od daty podpisania protokołu odbioru.

  - W przypadku awarii, czas naprawy urządzenia nie powinien przekroczyć 72h roboczych od dnia zgłoszenia serwisowi usterki (nie uwzględniając czasu potrzebnego na zamówienie i dostarczenie części zamiennych), z zastrzeżeniem, że termin przystąpienia do wykonania naprawy nastąpi do 48 h od momentu zgłoszenia usterki,

  - W przypadku gdy czas naprawy przekroczy termin 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu na czas naprawy o nie gorszych parametrach niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia lub części zamiennych umożliwiających użytkowanie sprzętu.

  - Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do dokonywania przeglądów konserwacyjnych raz do roku w ustalonym przez Strony terminie.

- Szkolenia

Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla pięciu (5) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu Lotnictwa w miejscu instalacji systemu projekcji, na zainstalowanym urządzeniu, w terminie ustalonym przez Strony. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i praktyczny. Na szkoleniu powinny być zaprezentowane metody:

  - Importu plików .ply i .cal do oprogramowania systemu projekcji z oprogramowania CAD,

  - Ręcznego tworzenia plików .cal,

  - Dodawania uwag i modyfikacji przez modyfikacje kodu w pliku .ply,

  - Tworzenia wzorów projekcji, ustawiania ich w przestrzeni i w zadanej kolejności, nadawania atrybutów (materiał, kierunek główny, etc),

  - Eksportu wzorów projekcji do formatu wyjściowego/przesyłania danych do projektorów,

  - Kalibracji projektorów, obsługi zdalnej systemu wyświetlania,

  - Łączenia obrazu z więcej niż jednego projektora na jednym foremniku (przypadek dużego obszaru oraz przypadek głębokiej krzywizny),

  - Podziału obrazu z jednego projektora na więcej niż jeden foremnik,

  - Wymiany źródła lasera, standardowej konserwacji, ponownej instalacji systemu w przypadku konieczności demontażu.