Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa do siedziby Instytutu Lotnictwa fabrycznie nowej komory klimatycznej do badania dużych obiektów.

Parametry komory:

- minimalna objętość komory roboczej 4 m3

- minimalny wymiar wysokości wewnętrznej 2 m

- minimalny wymiar szerokości wewnętrznej 1,5 m

- minimalny zakres temperatur -70 ºC do +180 ºC

- dokładność temperatury w czasie ±0,5 ºC

- zakres wilgotności względnej do pracy ciągłej 10% do 98% RH w zakresie temperatur od +10ºC do +90ºC

- dokładność wilgotności w czasie ± 3%

- minimalna prędkość zmian temperatury w pełnym zakresie zgodnie z normą IEC 60068-3-5: 1 ºC/minutę

- bezobsługowy system pomiaru wilgotności

- system zabezpieczający przed wykraplaniem pary wodnej na suficie komory

Konstrukcja i wyposażenie komory:

- komora wykonana i dostarczona w całości jako zwarta zabudowa (monoblok)

- drzwi komory z podgrzewanym oknem

- minimum 2 przepusty o średnicy min.100 mm

- komora wyposażona w rolki w celu łatwego przemieszczania i stopy do posadowienia stałego oraz wypoziomowania

- obciążalność podłogi do 400 kg

- oświetlenie przestrzenie roboczej komory z możliwością automatycznego wygaszanie po wcześniej zdefiniowanym czasie. Możliwość modyfikacji czasu oświetlenia z panelu sterowniczego

- minimum 15-calowy kolorowy panel dotykowy zintegrowany z komorą

- dodatkowa sonda temperaturowa do pomiaru i regulacji temperatury na obiekcie badanym i w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej komory. Możliwość przełączenia komory na sterowanie przy pomocy tej sondy z poziomu panelu sterowniczego,

- niezależny termostat zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej temperatury,

- dwa dodatkowe zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej temperatury

- interfejs użytkownika zawierający : port RS232, LAN, USB, minimum 4 wolne styczniki typu ON/OFF w pełni programowalne w cyklu T/RH, minimum 4 wejścia/wyjścia analogowe oraz 4 wejścia/wyjścia cyfrowe

- możliwość podłączenia minimum 4-ch czujników analogowych oraz konfiguracji ich w systemie sterowania komory w celu rejestracji wraz z innymi parametrami komory

System sterowania komory:

- oprogramowanie na komorze oraz zewnętrznym komputerze PC identyczne 
i zapewniające pełną kompatybilność sterowania bezpośrednio z komory jak 
i komputera

- oprogramowanie zapewniające możliwość programowania cykli testowych, edycji istniejących cykli, odczyt i edycję raportów z przeprowadzonych testów,

- zapisy z przeprowadzonych testów zapisywane bezpośrednio na komorze.

- oprogramowanie umożliwiające zdefiniowania okresowego automatycznego transferu najstarszych zapisów na wskazany serwer

- wydruku raportów z przeprowadzonych testów zarówno z panelu komory jak 
i komputera PC,

- graficzna wizualizacja przebiegu testu,

- zapis parametrów testu w czasie rzeczywistym zabezpieczający przed utratą danych przy zaniku zasilania elektrycznego,

- automatyczne przywrócenie i kontynuowanie testu po przywróceniu zasilania,

- funkcja eksportu danych bezpośrednio do Excel (możliwość zredukowania ilości pomiarów przy eksporcie)

- możliwość ustawienia dla każdego testu indywidualnego czasu próbkowania (wymagana możliwość próbkowania od wartości 1/s)

- wizualizacja pracy maszynowni uwzględniająca parametry pracy komory takie jak ciśnienia, temperatury, itp.

Wymagane media do komory:

- zasilanie elektryczne 50 Hz 400 V, 50 kVA

- zasilanie w wodę maksymalnie 2,5 m3/godz.

- zasilanie w wodę DEMI: 7-10 μS (kolumna do demineralizacji wody)

- wszelkie niezbędne dodatkowe wyposażenie komory potrzebne do jej prawidłowego funkcjonowania

Dodatkowe wymagania:

- termin dostawy: 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (manual),

- w cenie dostawy powinny być zawarte wszystkie koszty: dostawy do siedziby Instytutu Lotnictwa w Warszawie, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania, przeprowadzenia pełnego szkolenia personelu Laboratorium w obsłudze 
i sterowaniu komorą,

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń odbędzie się poprzez wykonanie testów próbnych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego,

- dostawca przedstawi wykaz minimum 2 dostaw na komorę klimatyczną o podobnym zakresie działania do przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 lat zrealizowanych prawidłowo.

Warunki gwarancji:

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości urządzeń, ich należytym, prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesiące od daty podpisania przez komisję protokołu odbioru;

- czas reakcji serwisu oraz przyjazd serwisanta do 24 h;

- zapewnienie części zamienne maksymalnie w ciągu 7 dni