Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa do siedziby Instytutu Lotnictwa fabrycznie nowej termobarokomory do niskich ciśnień.

Parametry komory:

- minimalna objętość komory roboczej 1 m3

- minimalny wymiar wysokości wewnętrznej 1 m (preferowane wymiary: 1 m x1 m x1 m)

- minimalny zakres temperatur -70 ºC do +180 ºC

- dokładność temperatury w czasie ± 0,5 ºC

- minimalny zakres sterowania podciśnieniem: od ciśnienia otoczenia do 1 mbar

- dokładność regulacji ciśnienia ± 5% do 20 mbar oraz ±2 mbar do 1 mbara podciśnienia

- prędkość obniżania ciśnienia do 10 mbar maksymalnie 30 minut

- funkcja nadciśnienia do minimum 1070 hPa

- minimalna prędkość średnia dla grzania i chłodzenia w zakresie temperatur od -55 ºC +180 ºC zgodnie z normą PN EN 60068-3-5:  2 ºC/minutę

Konstrukcja i wyposażenie termobarokomory:

- minimum 2 przepusty próżniowe o średnicy minimum 100 mm

- obciążalność podłogi min. 200 kg

- drzwi termobarokomory z podgrzewanym oknem

- minimum jedna półka na obiekty badane o minimalnej obciążalności 50 kg i konstrukcja ścian umożliwiająca montaż kolejnych półek

- minimum 15-calowy kolorowy panel dotykowy zintegrowany 
z termobarokomorą

- niezależny termostat zabezpieczający przed przekroczeniem maksymalnej temperatury

- dwa dodatkowe zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej temperatury

- interfejs użytkownika zawierający : port RS232, LAN, USB

System sterowania termobarokomory:

- oprogramowanie na komorze oraz zewnętrznym komputerze PC identyczne i zapewniające pełną kompatybilność sterowania bezpośrednio z termobarokomory jak i komputera

- oprogramowanie zapewniające możliwość programowania cykli testowych, edycji istniejących cykli, odczyt i edycję raportów 
z przeprowadzonych testów,

- zapisy z przeprowadzonych testów zapisywane bezpośrednio 
na termobarokomorze

- oprogramowanie umożliwiające zdefiniowania okresowego automatycznego transferu najstarszych zapisów na wskazany serwer

- wydruku raportów z przeprowadzonych testów zarówno z panelu termobarokomory jak i komputera PC,

- graficzna wizualizacja przebiegu testu,

- zapis parametrów testu w czasie rzeczywistym zabezpieczający przed utratą danych przy zaniku zasilania elektrycznego,

- automatyczne przywrócenie i kontynuowanie testu po przywróceniu zasilania,

- funkcja eksportu danych bezpośrednio do Excel (możliwość zredukowania ilości pomiarów przy eksporcie)

- możliwość ustawienia dla każdego testu indywidualnego czasu próbkowania (wymagana możliwość próbkowania od wartości 1/s)

- wizualizacja pracy maszynowni uwzględniająca parametry pracy termobarokomory takie jak ciśnienia, temperatury, itp.

Wymagane media do termobarokomory:

- zasilanie elektryczne 50 Hz 400 V, 50 kVA

- zasilanie w wodę maksymalnie 5 m3/godz.

- wszelkie niezbędne dodatkowe wyposażenie termobarokomory potrzebne do jej prawidłowego funkcjonowania

Dodatkowe wymagania:

- termin dostawy: 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (manual),

- w cenie dostawy powinny być zawarte wszystkie koszty: dostawy 
do siedziby Instytutu Lotnictwa w Warszawie, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania, przeprowadzenia pełnego szkolenia personelu Laboratorium w obsłudze i sterowaniu termobarokomorą,

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń odbędzie się poprzez wykonanie testów próbnych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego,

- dostawca przedstawi wykaz minimum 2 dostaw na termobarokomorę 
o podobnym zakresie działania do przedmiotu zamówienia z ostatnich 3 lat zrealizowanych prawidłowo.

Warunki gwarancji

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości urządzeń, ich należytym, prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesiące od daty podpisania przez komisję protokołu odbioru;

- czas reakcji serwisu oraz przyjazd serwisanta do 24 h;

- zapewnienie części zamienne maksymalnie w ciągu 7 dni