Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci komory klimatycznej do kondycjonowania próbek, która stanowić będzie wyposażenie Laboratorium Badań Kompozytów.

- Wymagania techniczne urządzenia:

  - Wnętrze komory musi być wykonane ze stali nierdzewnej oraz izolowane materiałem o dobrych właściwościach termoizolacyjnych,

  - Robocza pojemność komory nie powinna być mniejsza niż 275 l,

  - W drzwiach komory powinno znajdować się okno o minimalnych wymiarach: 450 mm x 550 mm, w specyfikacji technicznej należy podać wymiary okna,

  - Wnętrze komory powinno być oświetlone,

  - Wewnątrz komory powinna być wymuszona cyrkulacja powietrza przez wewnętrzny wentylator, który zostanie automatycznie zatrzymany po otwarciu drzwi,

  - W kanałach, którymi będzie następować wymuszona cyrkulacja powietrza powinny być umieszczone grzałki i parowniki układu chłodniczego, aby zapewnić równomierny rozkład temperatury i wilgotności,

  - Przynajmniej jeden z wewnętrznych wymiarów komory musi mieć minimum 700 mm,

  - Wewnątrz komory powinny znajdować się minimum 3 półki,

  - Zakres temperatury panującej w komorze bez kontroli wilgotności: od temperatury -70oC do 170oC,

  - Zakres temperatury panującej w komorze z kontrolą wilgotności: od temperatury 15oC do 90oC,

  - Możliwość utrzymywania warunków środowiskowych w punktach 
o następujących parametrach:

- temperatura: 70oC, wilgotność 85%RH

- temperatura: 70oC, wilgotność 95%RH

- temperatura: 80oC, wilgotność 85%RH

- temperatura: 80oC, wilgotność 95%RH

- temperatura: 94oC, wilgotność 95%RH

  - Maksymalna tolerancja utrzymywanej w komorze temperatury +/- 0,5oC,

  - Maksymalna tolerancja utrzymywanej w komorze wilgotności +/- 3%,

  - Minimalna szybkość grzania 2oC/min,

  - Zasilanie z sieci elektrycznej według standardu 230V/400V 50Hz,

  - Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory,

  - Możliwość podglądu ustawionych parametrów komory oraz parametrów panujących w komorze w czasie rzeczywistym,

  - Rejestracja czasu, temperatury i wilgotności panującej w komorze z częstotliwością 1/minutę wraz z możliwością skopiowania danych do komputera,

  - Wskazanie przerwy w zasilaniu,

  - Możliwość programowania cykli pracy,

  - Możliwość automatycznego powrotu do wcześniej realizowanego i zadanego programu po przerwie w zasilaniu począwszy od parametrów dla których nastąpiło przerwanie pracy programu,

  - Możliwość podglądu bieżącej temperatury i wilgotności w komorze,

  - Operowanie jednostką temperatury: stopień Celsjusza,

  - Możliwość ustawiania ograniczników temperatury,

  - Komora musi posiadać złącze RJ 45, umożliwiające podłączenie do sieci,

  - Jeden z wymiarów zewnętrznych komory, szerokość lub głębokość, nie może przekroczyć 1100 mm.

  - Wysokość komory musi umożliwić wniesienie jej przez drzwi o wysokości 1950 mm. Dopuszcza się demontaż niewielkich elementów przymocowanych do obudowy komory.

  - Należy podać nazwę producenta i model komory klimatycznej.

  - Pobór mocy nie większy niż 5,5 kW.

- Oprogramowanie

  - W zestawie powinna licencja oprogramowania w celu instalacji na dowolnym komputerze klienta, (poza pomieszczeniem w którym znajduje się komora),

  - Oprogramowanie PC musi mieć możliwość dokumentacji procesu: zbierania i archiwizacji danych z procesu (pomiary temperatury i wilgotności),

- Wymagane normy i BHP

  - Komora powinna posiadać certyfikat zgodności CE lub równoważny,

  - Wykonawca przekaże wszelką dokumentację, instrukcję obsługi (w języku polskim i/lub angielskim) i inne materiały informacyjne, zgodnie z zaleceniami producenta.

  - Kontrola warunków klimatycznych powinna spełniać normy MIL-STD.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 8 tygodni (56 dni) od dnia podpisania umowy 
o udzielenie zamówienia publicznego (wliczając w to instalację, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie pracowników).

- Gwarancja

  - Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 24 miesiące (2 lata) od daty podpisania protokołu odbioru.

  - W przypadku awarii, czas przystąpienia do naprawy urządzenia nie powinien przekroczyć 24h od dnia zgłoszenia serwisowi usterki. Wyjątek stanowią dni świąteczne i wolne od pracy,

- Szkolenia

Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla ośmiu (8) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu Lotnictwa w miejscu instalacji komory, na zainstalowanym urządzeniu, w terminie ustalonym przez Strony. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i praktyczny.